| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün yara ve cerrahi kesiler için kullanılmak amacı ile tasarlanmış ve uygulanan bölgede bakteri ve virüsler için bariyer özelliği oluşturacak şekilde şeffaf yara örtüsü olarak imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün farklı en ve boylarda örtü seti çeşitleri olmalıdır (5*5, 5*10, 10*10, 10*15 vb). - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. 5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün hipoalerjik yadı olmalı, lateks içermemeli ve sırt yapısı şeffaf film olmalıdır. - Ped ve flaster bir arada olmalı, emici ped üç katmandan oluşarak yaraya yapışmadan kan ve sıvıyı yüksek emiş gücüne sahip olmalıdır. - Pedin alt ve üst katmanı gözenekli polietilen, orta katmanı sandviç metodu ile sıkıştırılmış örgüsüz suni ipekten yapılmış olmalıdır. - Ürün Yapışkanı suya dirençli olmalı, terlemeyle kolay çıkmamalı, hasta banyo yapabilmeli ve ciltte atık bırakmamalıdır. - Enine esnek olmalı, vücut kıvrımlarına kolayca uyum sağlamalı ve 4 güne kadar kullanılabilir olmalıdır. - Ürünün etrafını çevreleyen kağıt çerçevesi olmalı, eldivenle tutulması ve uygulaması kolay olmalıdır. - Pedin üzerini kaplayan şeffaf film örtü bütünlüğü bozulmadığı takdirde sıvı, bakteri ve çapı 27 nm ve daha büyük virüsler için (HIV-1, HBV vb. virüsler) viral bariyer oluşturmalıdır. - Viral bariyer özelliği ASTM F1671-97b viral penetrasyon testi veya benzer ölçüde bir test ile onaylanmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril ve tekli paketler halinde olmalıdır. - “Sınıf 2’a” kriterine uygun olmalı, CE Üretim Kalite Güvence Sertifikasına sahip olmalıdır. - Paket üzerinde son kullanma tarihi ve uygulama şeması olmalıdır. - Ürün gama veya etilen oksit yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır. |