| ## SMT Temel İşlevi: | - Açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Membran oksijenatörün yüzeyi biyouyumlu kaplama tipi ile kaplanmış olmalıdır. - Oksijenatörün ısı değiştirici bölümü paslanmaz çelik, PET, poliester veya poliüretandan yapılmış olmalıdır. - Oksijenatör membran yüzey alanı en fazla 0,88 m2 olmalıdır. - Venöz rezervuar hacmi, en az 700 ml olmalıdır. - Oksijenatörde, gözenek (pore) çapı en fazla 40 mikrometre olan entegre arteriyel filtre olmalıdır. - Oksijenatörün priming volümü 150 ml fazla olmalıdır. - Oksijenatör maksimum kan akış hızı (flow rate), en az 1 litre/dakika olmalıdır. - Oksijenatörün membranı hollow fiber yapıda olmalıdır. - Venöz rezervuarı, sert (Hard Shell) tipte olmalıdır. Venöz rezervuarı içerisinde filtreli kardiyotomi rezervuarı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Oksijenatörün ısı değiştirici bölümü oksijenatör membran yapısının alt kısmında veya içinde bulunmalıdır. - Arteriyel ve venöz kan numunesi alma manifoldu olmalıdır. - Arteriyel kan ısısını ölçme portu olmalıdır. - Venöz kan ısısını ölçme portu olmalıdır. - Oksijenatörde hastaya bağlanmadan önce perfüzyoniste hava çıkarma olanağı sağlayan “resirkülasyon devresi” olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Oksijenatör, steril olmalıdır. - Kurumda bulunan kalp-akciğer makine sayısına göre 1 adet arter ve 1 adet venöz ısı probu verilmelidir. - Kurumda bulunan kalp-akciğer makine sayısına göre oksijenatör (holder) verilmelidir. |