| ## SMT Temel İşlevi: | - Sistem servikal bölgede korpektomi sonrası omurgada füzyon oluşturmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, distraksiyon yapma özelliğine sahip yapıda olmalıdır. - Kafes sisteminin vücutta kalacak tüm parça ve elemanları titanyum veya PEEK(Poliariletereterketon) alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır. - Ürün; plaklı veya plaksız olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem MR uyumlu olmalıdır. - Posterior (omuriliğe bakan) kenarında radyolojik işareti olmalıdır. - Omurgaya tutunma yüzeyleri keskin, dişli bir yapıda olmalıdır. - Üst ve alt omurgaya birebir kontakt sağlayacak yüzey açılı olmalıdır. - Ürün tamamen açıldığında bir üst kafesin kapalı haldeki yüksekliğine ulaşmalıdır. - Korpektomi sahasına konduktan sonra genişleyebilmelidir. - Korpektomi kafesi genişletme işlemi bir distraktör aracılığıyla veya dış çapındaki delikler vasıtasıyla çevrilerek olmalıdır. Çevrilebiliyorsa bu delikler 6’dan fazla ve eşit aralıklarla olmalıdır. - Plaklı olan korpektomi kafesi ile entegre anterior servikal plak olmalıdır. - Plaklı olan korpektomi kafesi için uygun çap ve boylarda sabitleme vidaları olmalıdır. - Distraksiyondan sonra kilitlenme özelliği olmalıdır. - Füzyon ve greftleme için gerekli açıklık-boşluk bulunmalıdır. - Set içinde ihtiyaç olan boyuta karar verebilmek için deneme implantları bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir. - Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. - Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır. |