| ## SMT Temel İşlevi: | - Sağlık tesislerinde oksijen ihtiyacı olan hastalar yüksek düzeyde oksijen terapi işlemlerinde kullanılmak amacı ile medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Difüzör Maske Yenidoğan/Pediatrik/Yetişkin - Difüzör Maske Aerosol Pediatrik/Yetişkin - Difüzör Maske Trakeostomi Yetişkin - Difüzör Maske ETCO2 Yetişkin çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Difüzör maske yüksek konsantrasyonlarda FİO2 vermek üzere tasarlanmış olmalıdır. - Difüzör maske ile hastaya verilen FİO2 oranı, yardımcı bir aparata ihtiyaç olmaksızın flow-metre üzerinden akış oranı ayarlanmak sureti ile ayarlanabilmelidir. - Difüzör maskelerin yüze uygulanan modelleri hem ağız hem de burundan nefes alan hastaların kullanımı için uygun olmalıdır. - Difüzör maskelerin hortumla bağlantı kısmı 360° dönebilen ve en az 200 cm uzunluğunda oksijen bağlantı hortumuna sahip olmalıdır. - Difüzör maske, oksijen akışını; yoğunlaştıran difüzör konektöre, yönlendiren konik pin şekline ve düzenleyen üçgen yapıya sahip olmalıdır. - Difüzör maskeler oksijen tedavisini kesintiye uğratmadan nazogastrik, aspirasyon bronkoskopi ve endoskopi uygulamaları ile ağız bakım tedavisine olanak sağlamalıdır. - Difüzör maske hasta da Intrensek Peep meydana getirmemelidir. - Difüzör maske, ekshalasyon sırasında CO2 yeniden solunma riskini en aza indirgeyen boşluklara sahip olmalıdır. - Difüzör maskenin yüze uygulanan modelleri, anatomik yapısının bozulmasını engelleyecek şekilde plastik bir kalıp ile desteklenerek paketlenmiş olmalıdır. - Doğal kauçuk lateks ve dehp gibi ftalat içermemelidir. (Biyouyumluluk testleri istenildiği takdirde sunulmalıdır). - Klinik ihtiyacına uygun difüzör maske çeşitlerinin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır. |
|  | - Maskeler en az 3 boyutta ve boyutuna göre (yetişkin, çocuk, bebek) anatomik yapıya uygun dizayn edilmiş olmalıdır. - Difüzör maskeler ile; 1 LPM’de %24-%27 2 LPM’de %27-%32 3 LPM’de %30-%60 4 LPM’de %33-%65 5 LPM’de %36-%69 7 LPM’de %43-%80 10 LPM’de %53-%85 12 LPM’de %57-%89 ve ≥15 LPM’de %60-%90 oranında FİO2 sağlanmalıdır. - Maske üzerinde CO2 çıkışları için en küçüğü en az 1,5x2,5 çapında olmak üzere ve en az 3 adet CO2 çıkış boşluğu bulunmalıdır. DİFÜZÖR MASKE AEROSOL: - Maske hem aerosol tedaviye hem de O2 tedavisine uygun olmalıdır. - Maske, nebul haznesi ve devre hortumuyla uyumlu konnektöre ve O2 tedavisi içinde standart O2 hortumunun bağlanabileceği konnektöre sahip olmalıdır. - Maskenin nebul haznesinin girişi kendi ekseninde 360°dönebilmeli ve bu sayede hasta yatar pozisyonda dahi nebul tedavisi alabilmelidir. - Hazne ve maske, düşük akışlarda dahi kısa sürelerde yüksek ilaç çıkışı sağlamalıdır. - Hazne 7 LPM’de 2,5(±0,5) MMAD (Median Mass Aerodynamic Diameter) çapında ve en az 0,35(±0,2) ml/dakika ilaç çıkışı sağlamalıdır. - Maske üzerinde CO2 çıkışları için en küçüğü en az 1,5x2,5 çapında olmak üzere ve en az 3 adet CO2 çıkış boşluğu bulunmalıdır. - Maske ile; 1 LPM’de %23-%26 2 LPM’de %27-%33 3 LPM’de %32-%48 4 LPM’de %45-%57 5 LPM’de %56-%68 7 LPM’de %64-%74 10 LPM’de %70- %77 12 LPM’de %70-%81 ve ≥ 15 LPM’de %72-%83 FİO2 sağlanmalıdır. - Maskeler en az 3 boyutta ve boyutuna göre (yetişkin, çocuk, bebek) anatomik yapıya uygun dizayn edilmiş olmalıdır. DİFÜZÖR MASKE TRAKEOSTOMİ - Maske, yetişkin trakeostomi açılmış hastaların anatomik yapısına uygun dizayn edilmiş olmalıdır. - Maske altında hem O2 hem de nebul haznesinin takılabileceği konnektör olmalıdır. - Maske ile; 1 LPM’de %23-%26 2 LPM’de %27-%33 3 LPM’de %32-%48 4 LPM’de %45-%57 5 LPM’de %56-%68 7 LPM’de %64-%74 10 LPM’de %70-%77 12 LPM’de %70-%81 ve ≥15 LPM’de %72-%83 FİO2 sağlanmalıdır. - Hastaya zarar vermeden sabitleme imkânı veren sabitleme bağcıkları olmalıdır. DİFÜZÖR MASKE ETCO2 - Maske, O2 vermek ve aynı zamanda non-invaziv CO2 ölçümü yapabilmek üzere tasarlanmış olmalıdır. - Maske üzerinde hem O2 vermek hem de CO2 ölçümü yapılabilmesi için O2 ve ETCO2 ölçüm hattı olmalıdır. - O2 hattı en az 2 metre, CO2 ölçüm hattı ise en az 2,25 metre olmalıdır. - O2 bağlantı hortumu star lümen teknolojisi ile üretilmiş olmalı ve king yapmamalıdır. - CO2 ölçüm hattının her iki ucu da luer lock şeklinde olmalı, istendiği zaman maskeden ayrılabilmeli ve tekrar bağlanabilmelidir. - CO2 ölçüm hattının maske içinde kalan ucu sağlıklı ölçüm yapabilmek için O2 veren kısmından daha yüksekte ve hasta tarafında (O2 gelen hattın önünde) olmalıdır. - Maske ile; 1 LPM’de %24-%25 2 LPM’de %27-%32 4 LPM’de %34-%40 6 LPM’de %42-%48 8 LPM’de %49-%55 10 LPM de %53-%58 12-15 LPM’de %59-%65 oranlarında FİO2 sağlanmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ÜTS kaydı bulunmalıdır. |