SMT3899- AKTİF ELEKTROD, LÜMENSİZ, ÖZGÜR YERLEŞİM
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Atriyum ve ventrikülde pacing ve algılama yapmak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Lead gövdesinin kalınlığı en fazla 4,5F ve lümensiz olmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]Lead 59cm, 69cm, 74cm uzunluk seçenekleri bulunmalıdır.
4. Lead izolasyonu silikon olmalıdır.
5. Lead 10mm den az tip to ring aralığına sahip olmalı, bu sayede far field sensing en aza indirilebilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Lead nonrectratable screw in özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Malzeme steril olmalı ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
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