SMT3997 PİPET UCU
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Otomatik pipetlerin ucuna takılıp istenen miktarda sıvı hacmini aktarmak için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Otomatik pipet hacmine göre 2 µl ile 20 ml arasında değişen renk ve hacim seçenekleri olmalıdır. Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]Özelliğine filtreli ya da filtresiz, steril ya da nonsteril çeşitlerinden biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	4. Pipet uçları örneklerin pipet ucu iç duvarına yapışmalarını önleyen sıvı sürtünme katsayısı çok düşük çoğu kimyasallara ve sıcaklık değişimlerine dayanıklı yüksek kaliteli polipropilenden üretilmelidir.
5. Pipet uçları universal tipte, çok çeşitli pipet markalarına tam uyumlu olmalı kolay takılıp sökülebilmelidir. Optimum boyut ve ölçüler her çeşit pipet ile   çalışmaya uygun olmalıdır. 
6. Uç başlık yapıları tüm pipetlere tam uyum sağlamalı ve pipet ucu pipet şaftına tam oturmalıdır.
7. Uçlar hava geçişini engelleyecek şekilde pipete sıkıca oturmalıdır. 
8. Uçların üzerinde hacim seviyesini belirten çizgiler bulunmalıdır.
9. Uç yapısı hassas ve tekrarlanabilir sıvı transferine olanak sağlamalıdır.
10. Pipet uçları, ucunda damla birikimi oluşturmayan ince duvar yapılı ve küçük kaplama alanlı olmalıdır.
11. Pipet ucunun otomatik pipet üzerine geçen kısmı en az 0,2 mm olmalıdır.
12. Pipet ucu otomatik pipet tarafından atılabilecek şekilde olmalıdır. 
13. Filtreli pipet uçlarındaki filtreler ultra yüksek yoğunluklu polietilenden yapılmış olmalıdır. Filtre ile maksimum sıvı seviyesi arasında güvenli bir hava boşluğu kalmalıdır.
14. Refill pipet ucu 2,5 μl ile 10 μl ölçü aralığında olmalıdır.
15. Pipet ucu 2 µl filtreli ürün; 0,1-10 µl arasında sıvıyı pipetlemek için kullanılabilmelidir.
16. Steril 10 mikrolitre mikropipet uçlarının maksimum hacmi 10 µl, minimum hacmi 0,1 µl olmalıdır. Ürünün diametresi en az 6 mm, uzunluğu 31 mm olmalıdır. Bu pipet uçları 5-200 µl arasında sıvıyı pipetlemek için kullanılabilmelidir.

	Teknik Özellikleri:
	17. Steril 100 µl pipet uçlarının maksimum hacmi 100 µl, minimum hacmi 2 µl olmalıdır. Ürünün diametresi en az 8 mm, uzunluğu 51 mm olmalıdır. Steril 100 mikrolitre mikropipet uçları tercihen 10-100 µl hacimli olmalıdır. 100 μl pipet ucu tercihen 0,5-200 μl hacminde de olabilir.
18. Steril 200 µl pipet uçlarının maksimum hacmi 1000 µl, minimum hacmi 50 µl olmalıdır. Ürünün uzunluğu en az 72 mm olmalıdır. 200 µl pipet ucu tercihen 2– 200 µl hacimdeki örneği çekebilmelidir. Pipet ucu 200 µl filtreli ürün; 100-1000µl arasında sıvıyı pipetlemek için kullanılabilmelidir.
19. Steril 1000 µl pipet uçlarının maksimum hacmi 1000 µl, minimum hacmi 50 µl’dir. Ürünün uzunluğu en az 72 mm olmalıdır. Steril 1000 mikrolitre pipet ucu tercihen 100-1000 µl hacimli olmalıdır. 1000 μl pipet ucu 10-1000 μl hacminde seçenekli olabilir.
20. 10 ml beyaz pipet ucu 0,5 -10 ml arasında sıvı çekebilmelidir.
21. Steril pipet uçları, ATP, DNase, RNAse ve Pyrojen içermemeli, bu özellikleri lot bazında sertifikalandırılmalıdır. Ürünler üzerinde bu özelliğini üretici firma tarafından basılı etiketler ile gösterilmelidir
22. Steril pipet uçları elektron ışınıyla veya beta radyasyon ile sterilize edilmiş olmalıdır.
23. Yüksek hassiyetli pipet uçları ürün kaybını azaltan ve pahalı reaktiflerin en az kayıp ile kullanımlarına olanak veren maksimum hassasiyette olmalıdır.
24. Aynı hacim ile üretilen değişik boylar değişik çalışma alanlarına olanak vermelidir.
25. Filtreli pipet uçlarındaki filtre; pipet ucu içinde sıvı ve gaz sızmalarını önleyen fiziksel bir bariyer oluşturarak kimyasal, biyolojik kirliliklerin pipet şaftı ile temas etmelerini ve çapraz kirlenmeyi önlemelidir.
26. Pipet ucu içindeki filtre; oluşturduğu bariyer ile aynı zamanda istem dışı aşırı pipetleme olasılığını engellemelidir.
27. Pipet uçları hücre kültürüne uygun olmalıdır. Hücre kültürü testleri yapılmış olmalıdır.
28. Kutu ya da torba ambalajlı olmalıdır. Torbalar delinmeye dayanıklı sağlam taban, torbanın dik durmasını sağlayarak tek el ile kullanımına olanak vermelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	29. Fermuarlı kilitli ve ağız kısmı ayırıcısı ile kapalı olan torbalar içinde bulunan ürünlerin temizliği garanti etmelidir. 
30. Kutular kolay açılır-kapanır menteşe kapaklı sağlam kasaları ile pipetleme çalışmalarında güven ve rahatlık sunmalıdır. Pipet tablası, pipet ucu yerleşimine uygun olmalıdır. Kutuları özel teknolojiye sahip olarak üretilmiş olmalıdır, bu teknoloji kontaminasyon oranını en aza indirmelidir.
31. Tercihe göre firma, laboratuvarda kullanım kolaylığı açısından pipet ucu çeşidine göre istenen sayıda pipet ucu taşıyıcısını (rack) sağlamalıdır. 
32. İçine yerleştirildikleri racklar masa üzerinde devrildiğinde hiçbir zaman içerisindeki uçlardan dışarı dökülme olmamalıdır. Rackların kapakları 120 derece açılabilmeli ve kapakları transparan olmalıdır. Racklar ATP, RNase, DNase, DNA ve pirojen içermemelidir. Racklar otoklavlanabilmelidir. Racklar çok kanallı pipetörlerlede kullanabilmek amacıyla tercihe göre 8 x 12’lik (96’lık) olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	33. Pipet uçları kutularıyla birlikte 21℃ ve 1 atmosfer basınçta, 20 dakika otoklavlanabilmelidir.
34. Pipet uçları tamamı Avrupa üretimi CE’li ve üretici firmanın IVD sertifikası olmalıdır.
35. Steril pipet uçları ISO 9001, ISO 14001 & ISO 13485 uygun üretilmiş olmalıdır.
36. Steril pipet uçları ISO 8 Temiz Oda ortamında üretilmiş olmalıdır. Sterilizasyonu bozulmadan kolayca açılabilir olmalıdır. 
37. Ambalajında ürün bilgileri ve özelliklerini içeren bilgi bulunmalıdır.
38. Ürünler EN ISO 11137-2:2007 sertifikasına sahip olmalıdır. 
39. Firma, pipetlere uyumsuzluk halinde yeni pipet ucu getirmeyi kabul etmelidir.
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