SMT4008-HEMOFİLTRE, HEMOFİLTRASYON İÇİN

| SMT Temel İşlevi: | - Akut böbrek yetmezliklerinde ve volüm yüklemelerinin tedavisinde kullanılabilecek şekilde üretilmiş olmalıdır. - Hemofiltre ile aşağıdaki tedavi modlarına olanak sağlamalıdır. - CVVH sürekli venö-venöz hemofiltrasyon - CVVHD sürekli venö-venöz hemodiyaliz - CVVHDF sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon - HV-CVVH yüksek volüm hemofiltrasyon - SCUF yavaş sürekli ultrafiltrasyon |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Hemofiltre biokompatıple polyetersulfane veya polysulfan membran yapıda olmalı iç çapı 220pm, duvar kalınlığı 40pm' dan fazla olmamalıdır. - Hemofiltrenin yüzey alanı; pediatrik veya yetişkin hastalar için 0,2m²-2,0m² arasında olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Hemofiltrenin kan akım hızı minumum 100ml/dak, maksimum 500ml/dak olmalıdır. Pediatrik hastalar için kullanılacak filtrenin kan akım hızı minimum 10ml/dk, maximum 100ml/dk olmalıdır. - Hemofiltrenin trans membrane basıncı 0- 600mmHg değerleri arasında olmalıdır. - Hemofiltrenin priming hacmi 40-131ml aralığında olmalıdır. Pediatrik hastalar için kullanılacak filtrenin priming hacmi 18ml-21ml aralığında olmalıdır. - Hemofilitrede basınç düşmesi minumum 10mmHg, maximum 52mmHg değerleri arasında olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Hemofiltre tek tek, steril paketlenmiş olmalı ve sterilizasyon yöntemi ve son kullanım tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır. - Birlikte kullanılacak hemofiltrasyon setine birebir uyumlu olmalıdır. |