| ## SMT Temel İşlevi: | - Keskin ve sivri ucu sayesinde hastalardan damlacık yöntemi ile alınacak her türlü kan alma işlemi için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Güvenlikli lanset ve manuel lanset şeklinde tipleri olmalıdır - Manuel lansetin paslanmaz çelikten ve plastikten imal edilmiş çeşitleri olmalıdır. - Güvenli tek kullanımlık otomatik lanset 18G, 21G, 23G, 25G, 26G, 28G ve 30G ölçülerinden biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | Güvenlikli Lanset: - Ürünün dış kısmı plastik, iğnesi keskin ve paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. - Ürün kullanım esnasında başka bir cihaz veya adaptöre gereksinim duymayacak şekilde tam otomatik olmalıdır. - Ürün kullanımdan sonra otomatik olarak kendisini kilitleyerek, donörü ve sağlık personelini olası iğne batmalarına ve kontaminasyona karşı korumalıdır. - Ürünün içinde özel yay sistemi olmalı, hızlı ve konforlu bir delme sağlamalıdır. - Ürünün ergonomik şekli ve kavrama özelliği olmalı, kolay tutulup kullanılabilmelidir. - Ürün kullanıldıktan sonra yeniden kullanılmaya imkân vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Ürün iğnesi görülmemelidir. Manuel Lanset tipi: - Ürünün her iki tipinin ucu sivri, keskin ve ince olmalıdır. - Ürünün her iki tipinin uçlarında pütür, çapak olmamalıdır. - Ürünleri kullanırken eğilme-bükülme olmamalıdır. - Ürünün paslanmaz çelik tipi tekli ambalajda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ISO 9001 uluslararası kalite kontrol belgelerine sahip olmalıdır. - Ürün steril olmalıdır. - Ürün en az 100 en fazla 200’lük ambalajlar halinde olmalıdır. |