SMT4022 TEST STRİBİ, İDRAR
	SMT Temel İşlevi: 
	1. İdrarda çok sayıda analitlerin hızlı tespiti için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Stripler lökosit, nitrat, ürobilinojen, protein, pH, bilirubin, eritrosit, keton, dansite (spesifik gravite), glukoz olmak üzere en az 10 parametrenin analizini yapabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Strip kutusu üzerindeki renk skalası ile kolay ve görsel test sonucu yorumlaması yapılabilmelidir.
4. İdrar analiz stripleri farklı ölçüm alanlarının sabitlendiği dayanıklı plastikten olmalıdır.
5. En fazla 60 saniyede tüm parametrelerin sonucu görülebilmelidir.
6. Düşük eritrosit/hemoglobin konsantrasyonlarını belirleyebilmelidir.
7. Pedlerin üzerinde pedler arası renk kayması olmamalıdır. 
8. C Vitamini interferansını ve direncini elimine edebilmelidir. (750mg/l vitamin C konsantrasyonuna kadar) 
9. Test striplerinde yapıştırıcı maddelerden oluşabilecek interferanslar elimine edilmelidir.

	Genel Hükümler:

	10. Tek kullanımlık olmalıdır. 
11. Stripler orijinal ambalajlarında olmalıdır.
12. Ambalajların üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır. 
13. En fazla 100 adetlik ambalajlarda olmalıdır.
14. İstekli firmalar; tekliflerinde striplerin hangi prensiple çalıştığını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtmelidir. Striplerin orijinal prospektüsü olmalıdır.
15. Striplerin, teslimat tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay kullanma süreleri olmalı. 
16. [bookmark: _GoBack]Sözleşme süresince alınan stripler firmaya 3(üç) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun yüklenici firma tarafından daha uzun miatlılarla değiştirilecektir. 

	Genel Hükümler:

	17. Striplerle ilgili hatalı sonuç vermesi durumunda, bunlar yüklenici firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.
18. Üretici firma ISO belgesini ve ürünün CE belgesini ihale komisyonuna sunmalıdır.
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