| ## SMT Temel İşlevi: | - Katater pulmoner venlerin elektriksel iletimini haritalamak için dairesel olarak dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kataterin distal loop gövde çapı en fazla 3.5F olmalıdır. - Kataterin toplam uzunluğu en az 160cm olmalıdır. Kullanılabilir uzunluğu ise en az 115cm olmalıdır. - Loop çapı 15mm-25mm arasında olmalıdır. - Katater eşit aralıklı en az 8 elektroda sahip olmalıdır. - Elektrotların uzunluğu en az 1mm olmalıdır. Elektrot aralıkları 4mm-6mm arası olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Curve verilirken kateterin curve alan uç kısmının hareketleri akıcı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Kullanılacak sistem birbiri ile uyumlu olmalıdır. |