SMT4031-SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİ TÜP SETİ (HEMOFİLTRE HARİÇ)
	SMT Temel İşlevi:
	1. Setler ile aşağıdaki tedavi modlarından en az 3 tanesi yapılabilmelidir;
a) CVVH sürekli venö-venözhemofiltrasyon
b) CVVHD sürekli venö-venöz hemodiyaliz
c) CVVHDF sürekli venö-venözhemodiyafiltrasyon
d) HV-CVVH yüksek volüm hemofiltrasyon
e) SCUF yavaş sürekli ultrafiltrasyon
f) CVVHFD- sürekli venö-venözhigh-flux diyaliz/modifiyehemofiltrasyon

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Setle; sitratlı tedavi veya sitratsız tedavi yapılabilmelidir. 
3. Setler pre- konnekte olmalı, arter, ven, ultrafitrat ve diyalizat hatlarından oluşmalı, kolay tanınabilmesi için renk kodlu olmalıdır.
4. Set üzerinde enjeksiyon portu bulunmalıdır.
5. Set ile birlikte 5-10lt atık torbası verilecektir.Set içinde prime ve ultrafiltrat torbaları bulunmalıdır.
6. Set üzerinde en az 3 adet basınç izalatörü bulunmalıdır. 
7. Filtre membranları sentetik ve biouyumlu olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	8. Kaset pre veya post dilüsyon işlemlerine imkân vermelidir.
9. Diyalizat ve replasman hatlarında birer adet olmak üzere kit içerisinde toplam iki adet ısıtıcı torba bulunmalıdır veya sette bulunan ısıtıcı torba hem diyalizat hemde replasman sıvısını ısıtabilecek sistemde olmalıdır.
10. Setler 72 saate kadar tedaviye olanak vermelidir.

	Genel Hükümler:
	11. Aynı set ile yapılabilecek diğer tedavi modları ayrıca belirtilmelidir.
12. Set steril olmalı ve sterilizasyon yöntemleri paket üzerinde belirtilmelidir.
13. Farklı hasta gruplarına ( yetişkin, pediatrik, infant )ve vücut ağırlıklarına uygun setler ve membranlar olmalıdır ve hastane ihtiyacına göre teslim edilmelidir. 
14. Tedavi setine uygun cihaz hastaneye kurulacaktır.
15. Setten ve cihazdan çıkabilecek uygulama sorunları, imalat hataları ve arızalarda gece ve hafta sonu dahil firma telefon ile çağrıldığı andan itibaren en fazla 12 saat içinde müdahale edeceğini, en fazla 48 saat içinde arızayı gidereceğini veya yedek cihaz getireceğini taahhüt etmelidir.
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