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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, sağlık tesislerinde tedavi olan hastaların kan basıncını ölçmek amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürünün büyük boy, erişkin boy, pediatrik boy (no:1, no:2, no;3 vb.) seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Ürün manşonu tekli veya çiftli hortum seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	4. Ürün kumaş veya vinil materyalden yapılmış olmalıdır. 
5. Ürünün kendinden en az 20cm uzunluğunda hortumu olmalıdır. 
6. Ürünün hortumu ve manşonu tek parça olmalı ve eklemeli olmamalıdır.
7. Ürünü alım yapan kurum bünyesinde şartnamede belirtilen tüm marka monitörlerle uyumlu olmalı veya uyumlu olmasını sağlayan adaptör bulunmalı ve bu adaptörler yüklenici tarafından bedelsiz karşılanmalıdır.
8. Ürünün hasta koluna/bacağına sabitleme yapan yapışkan kısımları dikişli olmalı ve çok sıkı tutmalıdır.
9. Ürün kullanıcılarda ya da hastalarda herhangi bir alerjik reaksiyona sebebiyet vermemesi için DEHP (Fitalat) ve Latex (doğal kauçuk) içermemelidir. 
10. Ürün üzerinde arter işareti olmalıdır.
11. Ürün sıvı geçirmemeli ve deforme olmamalıdır.
12. Ürün şişirildiğinde hava kaçırmamalıdır. 
13. Ürünün dış yüzeyi yıkanabilir veya silinebilir yapıda olmalı, renk değiştirmemelidir.

	Genel Hükümler:
	14. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
15. Firma aşağıda belirtilen tiplere uygun konnektör getirmelidir;
Dinaclick konnektör: GE, Datex/Ohmeda vb. Monitörler ile uyumlu,
Bayonet konnektör; Philips marka, Mindray marka, Spacelab marka, Edan marka, Biolight marka vb monitörler ile uyumlu olacaktır.
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