|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Uterusu manipüle etmek için ergonomik yapıda dizayn edilmiş medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün uterus manipilatörü, eklemlendirilmiş uterus manipilatörü, çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 2. Uterus manipilatörü, eklemlendirilmiş uterus manipilatörün küçük, orta, büyük, ekstra büyük çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürünün tamamı tek kullanımlık olmalıdır. 2. Uterus manipilatörü ve eklemlendirilmiş uterus manipilatörün tüm uzunluğu tutaç dahil olmak üzere en az 45(±5) cm olmalıdır. 3. Ucunda uterusa zarar vermeyen sabitleyici balonu olmalıdır. 4. Balonu şişirmek ve balon içindeki havayı geri alabilmek için valfli aparatı olmalıdır. 5. Uterus manipilatörü ve eklemlendirilmiş uterus manipilatörün üzerinde uterus, cervix ve vajina derinliklerini belirleyen aparatlar olmalıdır. 6. Uterus manipilatörü ve eklemlendirilmiş uterus manipilatöründe balonu şişirmek için 7-12 cc hava verilebilmelidir. 7. Uterus manipilatörü ve eklemlendirilmiş uterus manipilatörünün arka kısmında metilen mavisi verilebilecek port olmalıdır. 8. Sabitleyicinin uç kısmında serviks durdurucu olmalıdır. 9. Arka kısmında uterusu istenilen pozisyonda tutabilmek için ergonomik tutacı olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril tekli pakette olmalıdır. |