|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Endometrial biyopsi ve menstrual ekstraksiyonda kullanıma uygun medikal malzemeden tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Malzeme şeffaf plastik materyalden imal adilmiş ve sert (rijit) olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Malzemenin içinde vakum yapmayı sağlayan, plastik mandreni bulunmalıdır.
2. Malzemenin uzunluğu 24.5 (±2)cm olmalı, dış çap 3.1 mm olmalı ve uç kısımda sağlı sollu 1 veya 2 delikli olmalıdır.
3. Kataterin üzerinde 1’er cm aralıkla 1’den en az 7 cm’e kadar aralık işaretleri olmalıdır.
4. Kanül, içi görülebilir bir renk de olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tek kullanımlık medikal steril ambalajında olmalıdır.
2. Etilen Oksit veya gama Sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
3. Malzeme üzerinde üretici firmanın bilgileri bulunmalıdır.
4. CE belgesine sahip olmalı ve ÜTS kaydı bulunmalıdır.
 |