SMT4154-SİMAN, POLİKARBOKSİLAT

	SMT Temel İşlevi:
	1. Sabit protetik restorasyonların daimi simantasyonunda kullanılabilir özellikte olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün toz ve likitten oluşmalı, en az 80gr toz ve en az 30ml. likit formunda olmalıdır.
3. Ürün ambalajında ölçeği olmalıdır.
4. Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir.
5. Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürünün tozu ince granüllü olmalıdır.
7. Ürün sertleşirken ısı açığa çıkarmamalıdır.
8. Radyo-opak görüntü vermelidir.
9. Tükürükten etkilenmemelidir. Sertleşme sonrasında çözünmeye karşı dirençli olmalıdır. 
10. Ürün pulpal irritasyona sebep olmamalıdır.
11. Ürünün film kalınlığı en fazla 25µm olmalıdır.
12. Ürünün nihai çalışma süresi en fazla 3-6 dakika arasında olmalıdır.
13. Ürünün manipülasyonu kolay olmalıdır.
14. Ürün homojen bir yapıya sahip olmalıdır.
15. [bookmark: _GoBack]Poröziteye sebep olacak gaz kabarcıkları yapmamalıdır.
16. Kokusu ve kıvamı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	17. Birim değerlendirilmesi ürünün tozunun gramajı bazında yapılacaktır.
18. Ürün orijinal ambalajında bulunmalıdır.
19. Ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir.
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