| ## SMT Temel İşlevi: | - Kardiyak implante edilebilir elektronik cihaz [kalıcı kalp pili, implante edilebilir defibrilatör (ICD), kardiyak resenkronizasyon tedavisi (KRT)] yerleştirilmesi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 6F-13F arası çeşitli çaplarda seçenekleri olmalıdır. - En az 13 cm olmalıdır. - Paket içerisinde 1 adet 18 G seldinger iğnesi, 1 adet iğne ile uyumlu 10 cc’lik şırınga ve 0.035 inç veya 0.038 inç çapında en az 48 cm kılavuz tel olmalıdır. - Yapılacak işleme göre aspire etmek, yıkamak ve kontrast enjeksiyonu için uygun bir yol sağlayan 3 yollu musluklu bir yan port içeren modelleri de olmalıdır. - Ülkemizde kullanılmakta olan kalp pili elektrotları ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Yırtılabilir olmalıdır. - Yapılacak işleme göre kan kaybı ve hava embolisi riskini azaltmak için ve işlemler sırasında düşük yerleştirme kuvvetleri sağlayan hemostatik valfli modelleri de olmalıdır. - Sürekli temiz ve pürüzsüz soyma özelliği olmalıdır. - Sapta basılı french boyutu gösterilmelidir. - Çıkmalı dilatör konnektörü bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır. |