| ## SMT Temel İşlevi: | - Disk Protezi, Modüler; segmental instabiliteyi önlemek ve hareketliliğin devamlılığını sağlamak amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Protez iki yüzeyi birbirine bağlı tek bir parçadan veya iki parçadan oluşmalıdır. - Protez; Titanyum/COCR/PEEK metaryallerden herhangi birisinden üretilmiş olmalıdır. - Protez İnsert’i; - Bioaktif Kaplı, - Poroz Kaplı, - Hidroksiapatit Kaplı, olarak belirtilen seçeneklerden herhangi birisi olmalıdır. - Lomber Posterior Disk Protezi, Modüler; - Titanyum, İnferior + Superior Plak + İnsert Plak Por Kaplı Komple, - Titanyum, İnferior+Superior Plak + İnsert Bioaktif Kaplı Komple, - PEEK, İnferior + Superior Plak + İnsert Komple, - COCR, Bilateral (Sağ-Sol), Bone İnterface Hidroksiapatit Coated, - COCR, İnferior + Superior Plak + İnsert Plak Por Kaplı Komple, - COCR, İnferior + Superior Plak + İnsert Bioaktif Kaplı Komple, olarak belirtilen seçeneklerden herhangi birisi olmalıdır. - Protez muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lomber bölgede posterior uygulamaya izin veren yapıya sahip olmalıdır. - Lomber Disk Protezi, fleksiyon, ekstansiyon, lateral fleksiyon ve aksiyel yüklenmeye izin vermelidir. - Lomber Disk Protezinin üst ve alt parçaları dış bükey açısına sahip olup, birbirine süspansiyon köprü sistemiyle bağlı olmalıdır. - Lomber Disk Protezinin alt ve üst yüzeyleri dişli bir yapıya veya kaymayı engelleyecek yapıya sahip olmalıdır. - Lomber Disk Protezi kapalı yapıda hareketli sisteme sahip olmalıdır. - İmplant fleksiyon – ekstansiyon ve lateral fleksiyonda en az 8 derece açı sağlamalıdır. - Lomber Disk Protezi hareketli başlık sistemine sahip olup, ekstra hiçbir el aletine ihtiyaç duymaksızın mesafede açılandırılabilme ve konumlandırılabilme özelliğine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti ile birlikte verilmelidir. - Set içerisinde ihtiyaç olan boyutuna karar verebilmek için deneme implantları olmalıdır. - Sistemdeki el aletleri ve implantlar uygun konteynerlarda ayrı ayrı saklanabilir olmalı, sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. - Ürünler uluslararası tıbbi malzeme paketleme standardına göre en az iki kat steril pakette olmalı ve steril paketler zarar görmemesi için non-steril bir muhafaza kutusu içinde olmalıdır veya set içerisinde, steril edilebilmesi ve boyların rahatlıkla bulunabilmesi için uygun bir dizim alanı olması gerekmektedir. - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün çift paketli steril ve kuru bir şekilde paketlenmiş olmalıdır. - Ürün üzerinde imalatçı firma adı veya amblemi bulunmalıdır. - Ürün oda sıcaklığında saklanabilmelidir. |