| ## SMT Temel İşlevi: | - Daha çok sıvı ortamlar olmakla beraber çeşitli ortamlardan örnek alıp ekim yapmak için kullanılır. Yanmayan madeni, özel bir sap (öze sapı) ve ona takılan bir uçtan (öze ucu) oluşan tellerdir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Öze sapı özelliğine göre plastik veya metal (paslanmaz çelik, alüminyum vb.) steril ya da nonsteril, disposable ya da reusable, şekline göre halka ya da iğne şeklinde çeşitleri vardır. - Öze sapları en az 15 cm uzunluğunda olmalıdır. - Öze uçları en az 1 µl hacimde olmalıdır. Farklı hacim çeşitleri vardır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Öze sap ve uçları bakteriyoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır. - Besiyerine zarar vermemelidir. - Öze sapı standart öze uçları ile kullanıma uygun olmalıdır. - Plastik öze sapları, kolay kırılmaz, esnek olmalıdır. Tek kullanımlık, steril olmalıdır. Tercihe göre bir ucu halka bir ucu iğne olmalıdır. - Çelik öze saplarının sap kısmı tahta veya nikel kaplı pirinçten yapılmış olmalıdır. - Metal öze sapları otoklavlanabilir olmalıdır. - Metal öze uçları altı kıvrımlı olmalıdır. Kıvrım yerleri paslanmaz ve ısıya dayanıklı olmalıdır. Öze saplarına uygun olmalı ve tam oturmalıdır. - Nikel-krom çelik öze uçları 1200 ⁰C'ye sıcaklığa kadar ısıtılabilir olmalıdır. - Platin öze uçları ateş kaynağında yakıldıktan sonra üzerinde artık materyal bırakmamalıdır. Uzun süre kullanıma uygun olmalıdır. %99,9 saflıkta platinden yapılmış olmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Plastik öze sapı ve uçları en fazla 20’lik ya da tek tek paketler şeklinde olmalıdır. |