

SMT4174-OKSİJENATÖR KAPLAMALI, İNFANT/YENİDOĞAN
	SMG Temel İşlevi: 
	1. Açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Oksijenatör hollow fiber membrane yapıda olmalıdır.
3. Oksijenatör platelet yapışmasını ve protein denaturasyonunu engellemek için biyouyumlu materyal ile kaplanmış olmalıdır.
4. Kardiyotomi filtresi en fazla 40µm olmalıdır.
5. Oksijenatör ve rezervuarın kapasitesi 700ml den az olmamalıdır.
6. Oksijenatör ve rezervuar şeffaf yapıda olmalı operasyon esnasında içi görülebilmelidir.
7. Oksijenatörün yüksek basınca dayanıklı hareket edebilir tek yön valfi ile örnek alma manifoldu bulunmalıdır.
8. Oksijenatör kan akış hızı en fazla 1.5L/dakika akış hızı gerektiren Kardiyo pulmoner bypass operasyonlarında kullanılabilir kapasitede olmalıdır.
9. Oksijenatörün membran yüzey alanı en az 0,35m² olmalıdır.
10. Oksijenatörün minimum çalışma seviyesi en az 15ml olmalıdır.
11. Oksijenatörün statik prime volümü en fazla 50ml olmalıdır.
12. Oksijenatör entegre yüksek performanslı heat exchanger içermelidir.
13. [bookmark: _GoBack]Oksijenatör ve rezervuarın kan giriş çıkış portları ¼” veya 3/8” kullanıma uygun özellikte olmalıdır.


	Teknik Özellikleri:
	14. Oksijenatörde venöz drenaj spontan ve serbest gravitasyon ile gerçekleşmelidir.
15. Oksijenatörde entegre arterial ve venöz kan numunesi alma sistemi olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	16.  Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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