SMT4177- KILAVUZ TEL, PTCA, NONHİDROFİLİK, CTO

	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Tamamen tıkanmış ve kronikleşmiş koroner arter darlıklarının rekanalize edilmesi için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kılavuz tel 0.014inç kalınlığında olmalıdır.
3. Kılavuz tel 150cm-300cm arasında uzunlukta olmalıdır.
4. Kılavuz telin 1gr-15gr arasında farklı uç ağırlıklarına sahip seçenekleri olmalıdır.
5. Kılavuz tel hidrofilik olmayan(hidrofobik), polimer veya PTFE kaplı olmalıdır. Bu kaplama biyolojik açıdan uyumlu olmalıdır.
6. Kılavuz telin gövde yapısı support veya extra support yapıda olmalıdır. 
7. Kılavuz telin uç yapıları kullanım kolaylığı sağlamak için soft, standart, sert(stiff) veya extra sert olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	8. Kılavuz telin gövdesi ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.
9. Kılavuz tel döndürerek yönlendirmeye ve oklüzyon geçişine uygun çekirdek yapısında olmalıdır.
10. Kılavuz tel mükemmel tork özelliğine sahip olup, yumuşak kısım kaplaması tork özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
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