

SMT4195-EPENDORF TÜPÜ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Küçük miktarlarda malzeme ve örnek kullanıp çökelti, serum ve plazma elde edilmesi amacıyla mikrosantrifüjlerde, serum ve plazma örneklerinin saklanmasında ve korunmasında kullanılır. 

	Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Kapaklı ve kapaksız çeşitleri vardır. Kapaklı olanlar; düz, bombeli, çıtçıtlı, vida veya kendiliğinden kapaklı olmalıdır. Rengine göre şeffaf ya da renkli, tabanına göre ise konik ya da düz tabanlı olmalıdır.
3. Tüpler özelliğine göre tek ya da çoklu şeritler halinde olmalıdır.
4. En az 0,1 ml hacminde olmalıdır. Farklı hacim seçenekleri vardır. 
5. Tüpler saf polipropilenden yapılmış plastik olmalıdır. 
6. Steril ya da nonsteril olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Steril tüpler Dnase, Rnase, endotoksin, Dna, projen free olmalıdır.
8. Tercihe göre ince cidarlı, nötral olmalıdır. 
9. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.
10. Etiket yazma alanının pürüzlü olması gerekmektedir. 
11. [bookmark: _GoBack]Kapaklar numune sızdırmaz, derin iç bölmeli olmalıdır.  
12. Tercihe göre Gövdesinde hacim skalası içermelidir; santrfüj işlemine ve -80 C dereceye kadar derin dondurucu koşullarına dayanıklı olmalıdır.
13. Ayakta durabilen formda olmalıdır.
14. Low Binding olanlar, nükleik asitlerin tüp iç çeperlerine bağlanmasını azaltarak geri kazanımlarını %100'e varan oranda arttırmalıdır. İç yüzey kaplaması (silikon vs.) içermemelidir. Mikroarray ve yeni nesil dizileme reaksiyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
15. Qubit uyumlu olanlar, Qubit florometre cihazıyla kullanıma uygun olmalıdır. Kapak kilitli ve -20 ℃’de açılmaz özellikte olmalıdır. Derin dondurucu içerisinde çatlamaz plastik malzemeden üretilmis olmalıdır. Üzerinde permanent kalemle işaretleme yapılabilecek buzlu görünümde bölüm olmalıdır.
16. Eppendorf santrifüj tüpleri 18000 rpm ve 22000 g kuvvete santrifüje dayanıklı olmalıdır. 
17. Tercihe göre en az 121 derece, 1 atm, en az 20-15 dak. otoklavlanabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	18. PCR çalışmalarında kullanıldığında tüp içerisindeki sıvıda buharlaşma olmadığı görülmelidir. Çeşitli thermal cyclerlarlara uyumlu olmalıdır. %99,9 pure Virgin polyprolene şeklinde üretilmiş olmalıdır. Tüpler ince duvarlı olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	19. En az 100’er adetlik steril paketlerde olmalıdır.
20. Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.  
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