| ## SMT Temel İşlevi: | - Analizler için hastadan kan almada kullanılır. |
| --- | --- |
| ## Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İğnelerin kapakları 18 G pembe, 20 G sarı, 21 G yeşil, 22 G siyah, 23 G mavi olmak üzere 5 farklı çeşitte bulunmaktadır. - Ürünün iğne batmalarına karşı korumalı veya korumasız çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İğneler çift uçlu olmalı; iğnelerin tüpe giren kısmında aynı hastadan birden fazla numune alınabilmesini sağlayan ve lateks içermeyen kan sızdırmayacak yapıda kauçuk sübap bulunmalıdır. - İğnelerin her iki kısmının da ayrı kapaklı olması gereklidir. - İğne yüzeyi, sürtünmeyi ve hastaya vereceği acıyı azaltmak üzere silikonla kaplanmış olmalıdır. - Aynı hastadan birden fazla tüpe kan alınması esnasında damlamaya ya da geri atmaya sebebiyet vermemelidir. - Damara giren iğne ucu künt ve ağrıya sebep verecek şekilde çapaklı olmamalı, acıyı en aza indirecek şekilde lazerle keskinleştirilmiş olmalı, cildi travmatize etmeyecek şekilde kolayca damara girebilmeli ve tıkanmamalıdır. - İğne uçlarıyla verilecek olan holder aynı marka olmalıdır. - Emniyet kapaklı ürünlerde, emniyet kapağı, kullanıcının iğneyi görebilmesi ve kapağın düzgün şekilde kapandığından emin olabilmesi amacıyla şeffaf özellikte olmalıdır. - Emniyet kapaklı ürünlerde, emniyet kapağı tek elle herhangi sert bir yüzeye bastırma ihtiyacı olmadan güvenli bir şekilde kolayca kapatılabilmeli ve kilitlendikten sonra bir daha açılmamalıdır. - Emniyet kapaklı ürünlerde, emniyet kapağı kapatıldığında işitilebilir bir kilitlenme sesi çıkarmalıdır. Bu sayede sadece görsel değil işitsel olarak da emniyet özelliğinin aktif hale getirildiği anlaşılabilmelidir. - Emniyet kapaklı ürünlerde, iğnelerin ucundaki eğim, emniyet kapağı ile aynı tarafta olmalı, bu sayede kan alma esnasında iğnenin damara yanlış girmesi önlenmelidir. - Ürün, kan alma işlemini güvenle gerçekleştirilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - 1 tane kan alma iğnesine 1 adet holder olacak şekilde holder miktarı firma tarafından teslim edilmelidir. - İğnelerin kapakları veya iğne üzerinde sterilte etiketi, sterilizasyon metodu, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, CE işareti ve üretici firmanın logosu bulunmalıdır. - Ürünlerin tedariğini sağlayacak firmanın, Pre-Analitik süreçte yaşanacak hataların azaltılması için hastanelerde veya il sağlık merkezlerinde kurumların talepleri doğrultusunda Pre-Analitik İyi Uygulamalar Eğitimi sağlayarak bu eğitim katılımcı sertifikası ile belgelendirmelidir.) - Kurumun Pre-Analitik sürecinde yaşanabilecek olumsuz durumları minimize edebilmek için gerekli görülen durumlarda ürünlerin tedariğini sağlayacak üretici firma tarafından kurumun Pre-Analitik sürecini gözlemleyerek laboratuvar sorumlularına hata kaynaklarını ve çözümlerini raporla belgelendirmelidir. - İğne uçları en fazla 100 adetlik kutularda ve en az 1000 adetlik kolilerde olmalıdır. - Uluslararası standartlara uygunluğu belgelenmelidir. |