SMT4200- MİKRODALGA ABLASYON ELEKTROD PROBU, LİNEER (SOĞUTMALI SİSTEM)

	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Mikrodalga cihazının MW Ablasyon anteni yumuşak dokulu organlarda veya kemikte veya hem yumuşak dokulu organlarda hem de kemikte, primer ve metastatik tümörlerin aktif mikrodalga enerjisi ile ablasyonunu yaparak, perkütan, laparoskopik ve açık cerrahi yolla yapılacak tedavilerini sağlamak amacına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Mikrodalga probu değişik amaçlarına uygun olarak, 11-18G aralığında kalınlıkta, tek prob ile farklı büyüklükte ablasyon alanı oluşturmaya uygun olmalıdır.
3. Mikrodalga ablasyon jeneratörü en az 100watt gücünde olmalıdır. İşlem sırasında probları soğutmak için üzerinde entegre sirkülasyon pompası bulunmalıdır.
4. Mikrodalga probu tek seferde en az 2-6cm büyüklükte ablasyon alanı oluşturabilmelidir.
5. Mikrodalga probu içten soğutmalı olarak tasarlanmış olmalıdır. İçerisinde sirküle edilen saline solüsyonu bir peristaltik pompa ile kapalı devre olarak sağlanmalıdır.
6. Prob üzerinde cm markerler olmalı ve aktif uç ve gövde ultrasonda ve radyoskopik uygulamalarda kolaylıkla gözlenebilmeli ve lokalize edilebilmelidir.
7. Mikrodalga ablasyon uygulaması sırasında işlem jeneratör üzerindeki tuşlar ile kontrol edilebilmeli, ekran üzerinde ablasyon zonunun ısısı mikrodalga prob veya opsiyonel ısı probu kullanımı ile görüntülenebilmelidir.
8. Problar lezyonlara kolay yerleşimi sağlayacak uygun materyalden yapılmış uca sahip olmalıdır.
9. Mikrodalga probu ve jeneratörü tümör yayılımını engellemek ve kanama riskini ortadan kaldırmak amacıyla ablasyon süreci sonunda elektrod geri çekilirken elektrod giriş hattında koterizasyon yapmaya uygun olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	10. İhtiyaç duyulduğu takdirde, Mikrodalga probu ile yapılan ablasyon alanı yakınındaki doku veya organın yanmasını önlemek için probda ısı sensörü olmalı veya dokuya yerleştirilen bir ısıölçer iğne ile anlık olarak ekranda bulunduğu yerin ısısını göstererek, ayarlanan ısı üzerine, doku ısısı çıktığında cihazın kapatmasını sağlayacak ve ablasyon işlemi bittiğinde, ablasyon alanının ısısını anlık ölçecek ısıölçer iğneleri bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır.
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