| ## SMT Temel İşlevi: | - Anjiyoplasti işlemlerinde Aterektomi işlemlerinde, damar içindeki plaklı ve kalsiyumlu yapıların açılmasında kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Konsol ve sistem donanımı; Konsol, hava tankı, advancer, burr katater veya Orbital Aterektomi cihazı, pompa, düşük tuzlu su (salin) seviyesi sensörü, sensör bağlantı kablosu, crown kateter ve kılavuz tellerden oluşmalıdır. - Özel tasarımı sayesinde, dirençle karşılaştığında, düşük tork uygulayabilmeli veya sıvı seviyesi azaldığında işlemi durdurabilmeli ve bu özelliği ile damarın zarar görmesini engellemelidir. - Advancer üzerinden yönetilen Dynaglide özelliği sayesinde düşük seviyede kontollü rotasyon (5.000-90,000 RPM aralığında) yapılmasına olanak sağlamalıdır. - Cihazın ucundaki Burr/Crown katater dönme tabanlı bir katater olmalı, kataterin ucunda elmas kaplı eliptik bir çapak kullanan veya eksantrik olarak monte edilmiş elmas kaplı bir taç taşıyan esnek bir şaft’tan oluşmalıdır. - Çalışma alanı uzunluğu 135cm, kılıf çap’ı 0,058-0.066inç olmalıdır. - Elmas kristalleri 5-10 mikron nikel veya çelik kaplama ekstrüzyon, boyutu 20-30 mikrondan oluşmalıdır. - Orbital Aterektomi Crown çapı 1.25mm veya Burr çapı seçenekleri 1.25mm-1.50mm-1.75mm-2.00mm-2.25mm-2.38mm-2.50mm olmalıdır. - Aterektomi cihazıyla beraber; floopy wire 2.2cm-2.5cm spring tip – extra support wire 2.5cm-2.8cm spring tip iki cins tel kullanılabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Hızlı ve basit kurulum özelliği sayesinde prosedür süresini kısaltmalıdır, tek kurulum sonrasında vaka boyunca kullanılabilmelidir. - Advancer bir kılavuz olarak hava türbinini veya Orbital Aterektomi cihazı bir kılavuz olarak elektrik motorunu sistem işlevlerini kontrol ederek güvenli ilerleme sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. - İşlem esnasında kullanılacak ince özel kılavuz tel firma tarafından bedelsiz sağlanacaktır. |