

SMT4206-KAN KÜLTÜR ŞİŞESİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kan kültür şişeleri; kanda aerop, anaerop, fakültatif anaerop mikroorganizma, mantar ve üreyen diğer mikroorganizmaların geleneksel kültür yöntemlerinden daha hızlı izole edilebilmesinde kullanılan zenginleştirilmiş besiyerli şişelerdir.

	Malzeme Tanımlama Bilgileri: 


	2. Şişeler kırılmaya ve fiziksel darbelere karşı dayanıklı polikarbon, plastik veya cam olabilir. 
3. Kan kültür şişelerinde en az 40 ml besiyeri bulunmalıdır.
4. Erişkin şişeleri en az 3-10 ml pediatrik şişeleri en az 1-3 ml kan çekebilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Kan kültür şişesi kan örneğinin ekilebileceği steril, sıvı besiyeri içeren, kapalı şişe sistemi olmalıdır.
6. Aerob, anaerob, erişkin ve pediatrik şişelerin hepsi antikoagülan, üremeyi arttıran, antibiyotik bağlayan reçine veya absorban polimer boncuk veya madde içermelidir. Firma inhibe edilebilen antimikrobiyallerin listesini vermelidir. Şişeler antibiyotik inhibisyonunu sağlayacak olmalıdır.
7. Kan kültürü şişeleri 10 – 100 CFU seviyesindeki mikroorganizmayı tespit edebilmelidir. Bu bilgileri içeren belge, ihale dosyasında sunulmalıdır.
8. Şişelerde kan ve diğer vücut sıvılarından bakteri, maya ve zor ve geç üreyen (HACEK ve diğer) bakterilerin üremesini takibi yapılabilmedir.
9. Kan kültürü şişeleri, kontaminasyon riskini minimize etmek amacıyla venöz kanı direkt olarak alabilecek özellikte olmalıdır (şişeler vakumlu ve kan alımında kullanılan holder’lar ile uyumlu olmalıdır).
10. Gerekli olması halinde direk kan kültürü şişelerine kan almaya yarayan aparatlar firma tarafından tedarik edilebilmeli ve taahhüt edilmelidir. Aparatlarından ücret talep edilmesi halinde fiyat teklifinde aparat ücreti ayrıca bildirilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	11. Cihazda pozitif sinyal veren şişeden direkt boyama yapıldığında etken mikroorganizmayı görmeyi engelleyen herhangi bir madde içermemelidir. Pozitif” yorumlanan kan kültür şişelerinden acil değerlendirme amacıyla gram boyalı preparat hazırlanabilmeli ve şişeler boyamayı etkileyecek materyal içermemelidir
12. Kan Kültür şişelerin türünü (Pediatrik, yetişkin ve anaerop vb.) ve sayısını laboratuvarın hasta akışına göre laboratuvar belirleyip ve kendi grubu içerisinde değişimi yapabilmelidir.
13. Zorunlu hallerde acil değerlendirme amacıyla kan kültür şişelerinden alınan örnek ile herhangi bir besiyerine ekim yapılmadan, direkt identifikasyon ve antibiyogram yapılabilmelidir.
14. Şişeler, kan ve kan dışı steril vücut sıvıları için kullanılabilmelidir

	Genel Hükümler:

	15. Şişeler kullanılmadan önce oda ısısında saklanabilmelidir.
16. Tercihen kültür şişelerinin tanımlanmasında barkod sistemi kullanılmalıdır.
17. Kan kültür şişelerinin inkübasyon süresi prospektüste en az 5 gün olarak belirtilmiş olmalıdır.
18. İstendiği takdirde kan kültür şişeleri ile birlikte, kan kültür şişelerinde bakteri ve/veya mantar üremesi olduğunda florometrik veya kolorimetrik olarak saptayan ve sinyalle bildiren bir sistem verilmeli ya da laboratuvardaki mevcut sistemle uyumlu olmalıdır. Sistemin inkübasyon süresi ve kapasitesi kurum tarafından belirlenmeli ve tam otomatik, üreme kontrollü, kalibrasyon gerektirmemelidir. 
19. Kan kültür şişelerinin miatları teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalıdır.
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