

SMT4210-FUNNEL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Patoloji laboratuvarında hücreleri lamlara ince bir tabaka halinde yaymak için kullanılan plastik ve içerisinde filtre kartı içeren lam ve numunenin birlikte konulduğu kittir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Özelliğine göre; single funnel, double funnel ve mega funnel çeşitleri vardır. 
3. Tek hazneli, çift hazneli ve geniş hacimli; tek kullanımlık ve çok kullanımlık seçenekleri (çok kullanımlık örnek hazneleri için tekli ve çiftli filtreler) olmalıdır.
4. Single ve double funnellerin, klipsli, klipssiz; beyaz ya da kahverengi filtreli seçeneği bulunmalıdır.
5. Örnek haznesi şeffaf renkte özel bir plastikten imal edilmiş ve kolayca kapatılıp açılabilecek şekilde kapaklı olmalıdır.
6. Megafunneller en az toplam 6 ml hacme sahip olmalı ve içerisindeki sıvı hacmi, rengi ve yoğunluğu şeffaf yapısı sayesinde kolayca görülebilmelidir. 
7. Megafunneller örnek hazneleri en az 280±10 mm2 alana yayma yapacak şekilde contalı olmalıdır. 
8. Megafunnellerde her bir örnek haznesi yanında 1 adet yayma alanı işaretli, en az 280±10 mm2 dikdörtgen yayma alanlı ve adeziv kaplı (coated) lam verilmelidir. Lamlar yüksek optik görüntü kalitesi sunmalıdır. Üzerindeki işaretli alana yayma yapılarak mikroskobik incelemede kolaylık sağlamalıdır.
9. Single ve duble funneller en az 0,5 ml hacim kapasitesi ile 6 mm çapında 28 mm² alana yayma yapmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	10. Sitolojide santrifüj makinesi sayesinde hücrelerin bir araya gelmesini sağlamak için kullanıma uygun olmalıdır. Sitosantrifüj cihazları ile uyumlu olmalıdır. Cihazların balansını bozmayacak homojeniteye sahip olmalıdır.
11. İnce tabaka preparatlar üretmeye uygun olmalıdır.
12. Çift cytofunnel ve cytoclips gerektirmelidir.
13. Çapraz bulaşma olasılığını azaltmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	14. Megafunneller lam alanına homojen yayma sağlayan en az 3 kademeli özel iç seviye kanalları sayesinde tek bir bölgeye değil lamın yayma alanına homojen hücre dağılımı sağlamalıdır.
15. Örnek haznesi tasarımı kaplı ve yayma alanı işaretli lam üzerine tek tabaka yayma yapmaya uygun özellikte olmalıdır.
16. Hazne üzerinde lamı tutmak üzere tasarlanmış hazne ile aynı materyalden yapılmış mandal sistemi bulunmalıdır. Hazne ve mandalı gerektiğinde ayrılabilir özellikte olmalıdır.
17. Örnek hazneleri kilitlendikten sonra yeniden açılma ihtiyacı olması durumunda sorunsuzca mandalları yeniden açılabilmelidir. Bu sayede örnek haznelerinin gereksiz zayiatının önüne geçilmelidir. 
18. Her lam üzerine bir örnek uygulayabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	19. Örnek hazneleri sitolojik numunelere uygun özellikte ve özel üretim koşulları altında üretilmiş olmalıdır. Firma bu özelliğini sahip olduğu uluslararası üretim kalite belgeleriyle de kanıtlamalıdır.
20. Kurumun isteğine göre işaretli lam birlikte verilmelidir.
21. Ortamdan etkilenmesini önleyen özel ambalaja sahip olmalıdır.
22. CE belgesi olmalı ve ihale sırasında belgelenmelidir.






2

