SMT4282-MİTRAL, TRİKÜSPİD RİNG

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Annuloplasti ringi mitral ve/veya triküspid pozisyonu için kullanılabilir yapıda olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ringler; rigid, semirigid, flexible ya da 3 boyutlu özellikte olmalıdır.
2.1. Rigid ringler; Annuloplasti ringi içerisinde yeniden şekillendirilmesine imkân kılan sert yapıda titanium bir stent bulunmalıdır.
2.2. Semirigid ringler; Anterior halka rigid posterior halka flexible olmalıdır.
2.3. Flexible ringler; Annuloplasti ringi, annülüsün doğal hareketlerine uyum sağlayacak şekilde tam flexible yapıda olmalıdır.
2.4. Üç boyutlu ringler; Annuloplasti ringi sağlıklı mitral veya triküspit annülüsü taklit edecek ve stres yükünü hafifletecek özellikte olmalıdır. Annülüsün doğal hareketlerine uyum sağlayacak şekilde tamamı ile 3 boyutlu olmalıdır.
3. Ring doku ile kolay ve çabuk bütünleşme özelliğine sahip polyester       malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Ring 23mm ile 39mm aralığında veya 24mm ile 40mm aralığında 2’şer olarak artan ölçülere sahip olmalıdır. (örneğin; 24, 26, 28… veya 23, 25, 27… vb.) 
5.  Ring tutucusu bükülebilir bir metalden yapılmış olmalı ve yerleştirilme sırasında tutucuya istenilen pozisyon kolaylıkla verilebilmelidir.





	Teknik Özellikleri: 

	6. Ring şeklinin korunabilmesi ve implantasyon sırasında çalışma alanının rahatlıkla görülebilmesi için, annuloplasti ringi özel bir tutucuya sahip olmalıdır. Bu tutucu implantasyondan sonra kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır.
7. Ringin istenilen pozisyona kolaylıkla yerleştirilebilmesi için ring üzerinde dikiş işaretleri bulunmalıdır. 
8. [bookmark: _GoBack]Ring tutucusuna yerleştirilmesi ve tutucudan çıkarılması kolay ve güvenli bir şekilde yapılabilmelidir.
9. Ring x-ray ve sinefluoroskopi altında izlenebilir olmalı ve MRI uygunluğu bulunmalıdır.


	Genel Hükümler:

	10. Ringin her ölçüsü için şekillendirilebilir tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır.
11. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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