| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, dokuda minimum termal hasar yaratarak, kesme, koagülasyon, ince diseksiyon ve doku tutma işlerini yapabilmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün şaftı en az 9cm olmalıdır. - Ürünün kablolu veya kablosuz çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün ucu en az 47,000 Hz frekansla, en az 50-120µ genişliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır. - Ürünün aktif bıçak kısmı titanyum veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. - Ürün en az 5mm çapındaki vasküler yapıları koagüle edip kesebilmelidir. - Ürün ergonomik ve farklı şekillerde tutuşa uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. - Ürünün ucu eğri bir bıçak ve teflon içeren doku tutucudan oluşmalıdır. - Ürünün şaftı ısı yalıtımı sağlayan malzeme ile kaplı olmalıdır. - Ürünün makası kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu için istenildiğinde ayak pedalı, istenildiğinde el aktivasyonu ile kullanılabilmelidir veya kullanım kolaylığı için tamamen kablosuz ve bağımsız, mobil bir sistem olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Prob tek kullanımlık olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır. - Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır. - Problar sağlık tesisinde bulunan cihazlarla uyumlu olmalıdır. |