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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün çenelerinin ucu atravmatik olmalı, en az termal hasar yaratarak dokuların diseksiyonunu, yakalanmasını, vasküler yapıların doku demetlerinin ve lenfatiklerin mühürlenmesini ve kesme işlemlerini yapabilmelidir.

	Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün 5mm-10mm-12 mm şaft çapına sahip olmalıdır.
3. Ürünün çene yapısı düz veya künt uçlu olmalıdır.
4. Ürünün şaft uzunluğu;
· 5mm için en fazla 25(±2) cm, 
· 10mm için en fazla 20(±1) cm
· 12mm için en fazla 24 (±1)cm uzunluğunda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Ürünün 5mm şaftı olan türleri için;
· Çene uzunluğu en az 1.8cm,
· Kesme hattı uzunluğu en az 14 mm, 
· Çenesindeki emniyet payı en fazla 4mm, 
· Mühürleme hattının genişliği en az 3 mm, 
·  Mühürleme hattı uzunluğu 22(±4) mm olmalıdır.
· Doku çeneye yerleştirildikten sonra elcik kapatılarak eş zamanlı veya bağımsız olarak mühürleme ve kesme işlemi yapılmalıdır.
6. Ürünün 10mm şaftı olan türleri için;
· Çene uzunluğu en az 2cm
· Kesme hattı uzunluğu en az 20(±1) mm
·  Çenesindeki emniyet payı en fazla 2 mm olmalıdır.
·  Mühürleme hattı uzunluğu 22(±4) mm, 
· Mühürleme hattının genişliği en az 3 mm, 
· Tutacındaki elcik ile çene açılarak ligasyonu yapılacak dokunun çeneye yerleştirilmesi sağlandıktan sonra elcik kilitlenip tutaçtaki düğmeyle seal koterizasyon yapılmalı ve probtaki tetik ile bıçak aktive edilerek bağımsız kesme işlemi yapılmalıdır.
7. Ürünün 12 mm şaftı olan türleri için;
· Çene uzunluğu en az 4,5 cm,
· Mühürleme hattının genişliği en az 3 mm, 
· Kesme hattı uzunluğu en az 47 (±1) mm
· Çenesindeki emniyet payı en fazla 3 mm olmalıdır.
· 



	Teknik Özellikleri:

	8. Ürünün ucu şaftı ile birlikte en fazla 360° derece rotasyon yapabilmelidir.
9. Ürünün şaftı tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmış olmalıdır.
10. Ürün sela-kapama ve kesme işlemini 7 mm vasküler dokular üzerinde yapabilmelidir.
11. Ürün damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim sayesinde hasta güvenliği açısından enerjiyi ne kadar sürede vereceğini ölçmeli ya da çeneler içerisindeki ısı değişimlerine göre eş zamanlı olarak yapıp işlem bittikten sonra kesmelidir.
12. Prob, damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim sayesinde, dokunun direncini veya çene içerisindeki ısıyı ölçmeli ve ne kadar enerji vereceğini ne kadar sürede vereceğini otomatik olarak hesaplayarak dokunun elastin ve kollajen yapısını denatüre ederek kalıcı olarak mühürleyebilmeli ve enerjiyi, mühürleme ve kesme işlemi bittikten sonra otomatik veya ısıyı ölçerek otomatik olarak kesmelidir. 
13. Cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır. Ekstra herhangi bir kablo ve konnektöre ihtiyaç duymamalıdır
14. Probun elcik kısmı arkaya çekilerek iki kademeli aktivasyon düğmesinin ikinci kademesinde mühürleme işlemi başladıktan veya kilitleme mekanizmasına sahip olanlarda kilitlendikten sonra veya tetik arkaya doğru çekilerek kapatılıp aktivasyon butonuna bastıktan sonra güvenlik açısından rotasyon mekanizması da sabitlenmelidir veya hekim kontrolünde güvenli rotasyon yapmaya izin vermelidir. 


	Genel Hükümler:
	15. Prob tek kullanımlık olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır.
16. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
17. Problar sağlık tesisinde bulunan cihazlarla uyumlu olmalıdır.
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