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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, dokuda minimum termal hasar yaratarak, kesme, koagülasyon, ince diseksiyon ve doku tutma işlerini yapabilmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün alet uzunluğu 18(±3)cm veya şaft uzunluğu 12,5cm olmalıdır. 
3. Ürünün çenesindeki mühürleme hattının genişliği; 
· Proksimalden distala doğru 4mm'den 1mm'ye,
· Proksimalden distale doğru 5,18mm den 3,42mm’ye veya,
· Distalin 3mm proksimalinde 2,82mm' den 1,95mm doğru azalmalıdır.


	Teknik Özellikleri:
	4. Ürün ucundaki mühürleme hattı uzunluğu en az 16,5mm olmalıdır. 
5. Ürün kesme hattı uzunluğu en az 14,5mm olmalıdır. 
6. Ürün çenesindeki bıçak sistemi çenelerin uç kısmında 2 (±1) mm’lik emniyet payı bırakmalıdır. 
7. Ürün mühürleme ve kesme işlemini 7 mm (dahil) çapına kadar olan vasküler dokular üzerinde yapabilmelidir.
8. Ürün çenesi görüş sağlayabilmek için açılı olmalıdır. 
9. Ürün çenelerinin ucu atravmatik, çevresi izole olmalı ve cerrahın künt disseksiyon yapmasına olanak sağlamalıdır.
10. Ürünün çenesi açık iken bıçak aktive olmamalıdır.
11. Ürünün şaftı tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmış olmalıdır. 
12. Ürün damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim sayesinde mühürleme işleminin gerçekleşmediği durumlarda kullanıcıya sesli olarak ve ekranda görsel olarak uyarı vermelidir. 
13. Probun elcik kısmı arkaya çekilerek iki kademeli aktivasyon düğmesinin ikinci kademesinde mühürleme işlemi başladıktan veya kilitleme mekanizmasına sahip olanlarda kilitlendikten sonra veya tetik arkaya doğru çekilerek kapatılıp aktivasyon butonuna bastıktan sonra güvenlik açısından rotasyon mekanizması da sabitlenmelidir veya hekim kontrolünde güvenli rotasyon yapmaya izin vermelidir. 


	Teknik Özellikleri:
	14. Cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır. Ekstra herhangi bir kablo ve konnektöre ihtiyaç duymamalıdır.


	Genel Hükümler:

	15. Prob tek kullanımlık olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır.
16. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
17. Problar sağlık tesisinde bulunan cihazlarla uyumlu olmalıdır.
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