| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, dokuda minimum termal hasar yaratarak, kesme, koagülasyon, ince diseksiyon ve doku tutma işlemlerini yapabilmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün şaft kısmı en az 23 cm olmalıdır. - Ürünün şaftının çapı, 5 (±0.5) mm olmalıdır. - Ürünün kablolu veya kablosuz çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün ucu elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek için en az 47 kHz frekansla, en az 50 mikron genliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır. - Ürünün aktif bıçağı titanyum veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. - Ürünün makası en az 5 mm çapındaki vasküler yapıları, damar mühürleme/koagülasyon yapma kapasitesine sahip olmalıdır. - Ürünün şaftı ısı yalıtımı sağlayan malzeme ile kaplı olmalıdır. - Ürünün makası kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu için istenildiğinde ayak pedalı, istenildiğinde el aktivasyonu ile kullanılabilmelidir veya kullanım kolaylığı için tamamen kablosuz ve bağımsız, mobil bir sistem olmalıdır. - Ürünün makasının ucu anatomik yapı ile uyumlu, doku yapışmasını önleyici materyal ile kaplı eğri bir bıçak ve dokuları tutmak için tutucu bir ‘pad’den oluşmalıdır. - Ürünün makası cihaz ve doku arasındaki enerji düzeyini ayarlayabilmelidir. Kablosuz sistemler, herhangi bir cihaza bağlı olmadığından bu özellik aranmayacaktır. |
| ## Genel Hükümler: | - Prob tek kullanımlık olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır. - Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır. - Problar sağlık tesisinde bulunan cihazlarla uyumlu olmalıdır |