

SMT4307 ULTRASONİK PROB, LAPAROSKOPİK,CİHAZ HARİÇ
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, dokuda minimum termal hasar yaratarak, kesme, koagülasyon, ince diseksiyon ve doku tutma işlemlerini yapabilmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün şaft kısmı en az 23 cm olmalıdır.
3. Ürünün şaftının çapı, 5 (±0.5) mm olmalıdır.
4. Ürünün kablolu veya kablosuz çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürünün ucu elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek için en az 47 kHz frekansla, en az 50 mikron genliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır. 
6. Ürünün aktif bıçağı titanyum veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
7. Ürünün makası en az 5 mm çapındaki vasküler yapıları, damar mühürleme/koagülasyon yapma kapasitesine sahip olmalıdır. 
8. Ürünün şaftı ısı yalıtımı sağlayan malzeme ile kaplı olmalıdır. 
9. Ürünün makası kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu için istenildiğinde ayak pedalı, istenildiğinde el aktivasyonu ile kullanılabilmelidir veya kullanım kolaylığı için tamamen kablosuz ve bağımsız, mobil bir sistem olmalıdır.
10. Ürünün makasının ucu anatomik yapı ile uyumlu, doku yapışmasını önleyici materyal ile kaplı eğri bir bıçak ve dokuları tutmak için tutucu bir ‘pad’den oluşmalıdır.
11. Ürünün makası cihaz ve doku arasındaki enerji düzeyini ayarlayabilmelidir. Kablosuz sistemler, herhangi bir cihaza bağlı olmadığından bu özellik aranmayacaktır.


	Genel Hükümler:

	12. Prob tek kullanımlık olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır.
13. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
14. Problar sağlık tesisinde bulunan cihazlarla uyumlu olmalıdır






