

SMT4310- KILAVUZ KATETER, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1.  Girişimsel radyolojik işlemlerde, mikrokateter, mikrobalon, kement (snare) vb. malzemelere kılavuzluk etmek amacı tasarlanmış olmalıdır.

	SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateterin 5F-9F aralığında ölçü seçenekleri olmalıdır.
3. Kateterin gövde (şaft) uzunluğu en az 50 cm uzunluğa sahip olmalıdır.
4. Kateterin uç biçimleri düz veya farklı (Straight, MPC, MPD, Renal DC, Hockey Stick, Crossover vb.) konfigürasyon seçeneklerine sahip olmalıdır. 
5. Kateterlerin iç lümen genişlikleri; 5F için en az 0,058 inç, 6F için en az 0,070 inç, 7F için en az 0,078 inç, 8F için en az 0,088 inç ve 9F için en az 0,098 inç ölçülerinde olmalıdır.
6. Kateter esnek ve yumuşak bir materyalden üretilmiş ve paslanmaz çelik ağ ile örülmüş olmalıdır. Bu özelliğiyle bükülmeye karşı direnç sağlamalı ve uzun süreli kullanım esnasında bile kolayca deforme olmamalıdır.
7. Kateterin dış çapı, gövde uzunluğu ve uyumlu kılavuz tel çapı bilgileri hub üzerinde yazılı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Kateter en az 750 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
9. Kateterin tork kontrolü yüksek olmalıdır.
10. Kateter fluoroskopi altında görünürlüğü yüksek ve radyoopak özellikte olmalıdır.
11. Kateterin uç kısmı, damar yüzeyine zarar vermemesi ve damar içinde rahat pozisyonlandırılabilmesi amacıyla atravmatik ve yumuşak özellikte olmalıdır.
12. Kateterin bağlantı noktası (hub), kullanılan kılavuz tel uç kısmının kateter içerisine rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	13. Kateter ambalajının ön tarafı saydam olmalı ve dışarıdan rahatça görülebilmelidir.
14. Ürün orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
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