

SMT4311-İNTRODUSER SET, PERİFERİK ÖRGÜSÜZ
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Diagnostik kardiyak ve girişimsel radyolojik anjiyografi uygulamalarında, kateterlerin damar içerisine yerleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:

	2. Her bir set, 1 adet hemostazis valfli kanül (sheath), buna bağlı 3’lü musluklu yan uzatma, damar dilatörü ve spring mini kılavuz tel (guidewire) içermelidir.
3. İntroduser set içerisindeki kanülün (sheath) uzunluğu 12 cm (±3 cm) olmalı ve dilatör uzunluğu kanül uzunluğundan fazla olmalıdır.
4. İntroduserin kılıf (sheat) çapı 4F-12F arasında olmalıdır.
5. Kılavuz telin uç yapısı düz veya J şeklinde olmalıdır.
6. Periferik introduser set örgüsüz olmalıdır.
7. İntroduser setin içinden çıkan kılavuz tel, dilatörün içinden geçmeli ve kılavuz telin kalınlığı 0,035-0,038 inç aralığında olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:

	8. İntroduser set kılıfının ucu atravmatik yapıda olmalı; ponksiyonu kolaylaştırmak amacıyla introduser, dilatör ve kılavuz tel arasındaki geçişler pürüzsüz olmalıdır.
9. İntroduser içinden kateter geçirildiğinde, işlem sırasında kateter kenarından kan sızmasını önleyecek bir valf mekanizması bulunmalıdır.
10. İntroduser kılıf içinden kateterler rahat ilerletilebilmeli ve geri çekilebilmeli, hareketi engelleyici sürtünme/direnç yaşanmamalıdır.
11. İntroduser setin floroskopi altında görünürlüğü yüksek ve radyoopak özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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