| ## SMT Temel İşlevi: | - Diagnostik kardiyak ve girişimsel radyolojik anjiyografi uygulamalarında, kateterlerin damar içerisine yerleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Her bir set, 1 adet hemostazis valfli kanül (sheath), buna bağlı 3’lü musluklu yan uzatma, damar dilatörü ve spring mini kılavuz tel (guidewire) içermelidir. - İntroduser set içerisindeki kanülün (sheath) uzunluğu 12 cm (±3 cm) olmalı ve dilatör uzunluğu kanül uzunluğundan fazla olmalıdır. - İntroduserin kılıf (sheat) çapı 4F-12F arasında olmalıdır. - Kılavuz telin uç yapısı düz veya J şeklinde olmalıdır. - Periferik introduser set örgüsüz olmalıdır. - İntroduser setin içinden çıkan kılavuz tel, dilatörün içinden geçmeli ve kılavuz telin kalınlığı 0,035-0,038 inç aralığında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İntroduser set kılıfının ucu atravmatik yapıda olmalı; ponksiyonu kolaylaştırmak amacıyla introduser, dilatör ve kılavuz tel arasındaki geçişler pürüzsüz olmalıdır. - İntroduser içinden kateter geçirildiğinde, işlem sırasında kateter kenarından kan sızmasını önleyecek bir valf mekanizması bulunmalıdır. - İntroduser kılıf içinden kateterler rahat ilerletilebilmeli ve geri çekilebilmeli, hareketi engelleyici sürtünme/direnç yaşanmamalıdır. - İntroduser setin floroskopi altında görünürlüğü yüksek ve radyoopak özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzemeler steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |